附件1

陕甘青宁新晋蒙豫及新疆生产建设兵团2025年
检验结果区域互认项目清单及室内质控不精密度要求

	序号
	项目名称
	性质
	室内不精密度
	标准来源文件
	备注

	1
	钾离子（K）
	定量项目
	≤2.5%
	WS/T 403-2024
	

	2
	钠离子（Na）
	定量项目
	≤1.5%
	WS/T 403-2024
	

	3
	氯离子（Cl）
	定量项目
	≤1.5%
	WS/T 403-2024
	

	4
	钙(Ca)
	定量项目
	≤2.0%
	WS/T 403-2024
	

	5
	磷（P）
	定量项目
	≤4.0%
	WS/T 403-2024
	

	6
	总胆红素（TBIL）
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	7
	直接胆红素(DBIL)
	定量项目
	≤8.0%
	WS/T 403-2024
	

	8
	总蛋白（TP）
	定量项目
	≤2.0%
	WS/T 403-2024
	

	9
	白蛋白（ALB）
	定量项目
	≤2.5%
	WS/T 403-2024
	

	10
	葡萄糖（Glu）
	定量项目
	≤3.0%
	WS/T 403-2024
	

	11
	尿素（Urea）
	定量项目
	≤3.0%
	WS/T 403-2024
	

	12
	肌酐（Cr）
	定量项目
	≤4.0%
	WS/T 403-2024
	

	13
	尿酸（UA）
	定量项目
	≤4.5%
	WS/T 403-2024
	

	14
	丙氨酸氨基转移酶（ALT）
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	15
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	16
	γ-谷氨酰基转移酶（γ-GGT）
	定量项目
	≤3.5%
	WS/T 403-2024
	

	17
	碱性磷酸酶（ALP）
	定量项目
	≤5.0%
	WS/T 403-2024
	

	18
	肌酸激酶（CK）
	定量项目
	≤5.5%
	WS/T 403-2024
	

	19
	乳酸脱氢酶（LDH）
	定量项目
	≤4.0%
	WS/T 403-2024
	

	20
	淀粉酶（AMY）
	定量项目
	≤4.5%
	WS/T 403-2024
	

	21
	α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	

	22
	胆碱酯酶（CHE）
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	23
	总胆固醇（TC）
	定量项目
	≤3.0%
	WS/T 403-2024
	

	24
	甘油三酯（TG）
	定量项目
	≤5.0%
	WS/T 403-2024
	

	25
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	26
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	27
	载脂蛋白A1(Apo AI)
	定量项目
	≤8.0%
	WS/T 403-2024
	

	28
	载脂蛋白B(Apo B)
	定量项目
	≤8.0%
	WS/T 403-2024
	

	29
	糖化血红蛋白（HbA1c）
	定量项目
	≤2.0%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测方法

	30
	三碘甲状原氨酸（T3）
	定量项目
	≤7.0%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	31
	游离三碘甲状原氨酸（FT3）
	定量项目
	≤7.0%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	32
	甲状腺素（T4）
	定量项目
	≤7.0%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	33
	游离甲状腺素（FT4）
	定量项目
	≤7.0%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	34
	促甲状腺素（TSH）
	定量项目
	≤7.0%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	35
	癌胚抗原（CEA）
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	36
	甲胎蛋白（AFP）
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	37
	前列腺特异性抗原（PSA）
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	38
	游离前列腺特异性抗原（F-PSA）
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	报告单标注检测仪器

	39
	β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）
	定量项目
	≤8.33%
	国家临床检验中心1/3室间质量评价标准
	报告单标注检测仪器

	40
	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	41
	乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	42
	乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	43
	乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	44
	乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	45
	丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	46
	梅毒螺旋体特异抗体（Anti-TP）
	定性项目
	阴性质控在控，阳性质控＜15.0%
	WS/T 494-2017
	报告单标注检测方法

	47
	补体3(C3)
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	48
	补体4(C4)
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	

	49
	免疫球蛋白G(IgG)
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	50
	免疫球蛋白M(IgM)
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	

	51
	免疫球蛋白A(IgA)
	定量项目
	≤6.0%
	WS/T 403-2024
	

	52
	C反应蛋白（CRP）
	定量项目
	≤7.5%
	WS/T 403-2024
	

	53
	白细胞计数（WBC）
	定量项目
	≤6.0%(低水平)，≤4.5%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	54
	红细胞计数（RBC）
	定量项目
	≤3.0%(低水平)，≤2.5%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	55
	血红蛋白（Hb）
	定量项目
	≤2.5%(低水平)，≤2.0%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	56
	血细胞比容（Hct）
	定量项目
	≤5.0%(低水平)，≤4.0%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	57
	血小板计数（Plt）
	定量项目
	≤10.0%(低水平)，≤8.0%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	58
	平均红细胞体积（MCV）
	定量项目
	≤3.0%(低水平)，≤2.5%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	59
	平均红细胞血红蛋白含量（MCH）
	定量项目
	≤3.0%(低水平)，≤2.5%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	60
	平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）
	定量项目
	≤4.0%(低水平)，≤3.0%(中/高水平)
	WS/T 406-2024
	

	61
	凝血酶原时间（PT）
	定量项目
	≤6.5%(正常样本)，≤10.0%（异常样本）
	WS/T 406-2024
	

	62
	活化部分凝血活酶时间（APTT）
	定量项目
	≤6.5%(正常样本)，≤10.0%（异常样本）
	WS/T 406-2024
	

	63
	纤维蛋白原（Fbg）
	定量项目
	≤9.0%(正常样本)，≤12.0%（异常样本）
	WS/T 406-2024
	

	64
	凝血酶时间（TT）
	定量项目
	≤10.0%(正常样本)，≤12.0%（异常样本）
	WS/T 406-2024
	

	65
	尿比重（SG）
	半定量项目
	±0.005
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	66
	尿酸碱度（pH）
	半定量项目
	±0.5
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	67
	尿蛋白（PRO）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	68
	尿葡萄糖（GLU）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	69
	尿酮体（KET）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	70
	尿胆红素（BIL）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	71
	尿隐血（BLD）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	72
	尿亚硝酸盐（NIT）
	定性项目
	阴性、弱阳性质控在控
	—
	

	73
	尿胆原（URO）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	74
	尿白细胞酯酶（LEU）
	定性项目
	阴性质控在控；阳性质控，±1等级，不能为阴性
	国家临床检验中心室间质量评价标准
	

	75
	乙型肝炎病毒DNA定量（HBV DNA）
	定量项目
	±0.32（质控结果取对数后计算）
	国家临床检验中心4/5室间质量评价标准（CNAS-CL02-A009）
	

	76
	丙型肝炎病毒RNA定量（HCV RNA）
	定量项目
	±0.32（质控结果取对数后计算）
	国家临床检验中心4/5室间质量评价标准（CNAS-CL02-A009）
	

	77
	新型冠状病毒核酸检测（SARS-CoV-2 RNA）
	定性项目
	阴性、弱阳性质控在控
	—
	

	78
	涂片抗酸染色检测分枝杆菌
	定性项目
	采用标准菌株进行质控
	—
	

	79
	常见需氧菌鉴定
	定性项目
	采用标准菌株进行质控
	—
	

	80
	常见需氧菌药敏
	定性项目
	采用标准菌株进行质控
	—
	


